申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 序号 | 项目名称 | 转运呼吸机 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申购设备名称 | 转运呼吸机 |
| 3 | 用途及适用人群 | 用于呼吸衰竭及危重病人转运 |
| 4 | 设备的功能要求 | 1. 智能吸痰工具：自动识别吸痰操作,自动识别管路连接,吸痰前后自动给纯氧2分钟 2. 可选配TRC插管阻力补偿 3. 待机功能：待机时没有持续流速, 防止待机时对病人的意外伤害,避免待机时消耗氧气 |
| 5 | 功能的技术指标及其他技术参数 | - 显示屏幕：≧8寸 TFT彩色触摸屏幕，中文菜单。 - 主动呼气阀 - 近心端流速传感器 3、病人类型：成人, 儿童 4、常规通气模式： (S)CMV、SIMV、PCV、PSIMV、 SPONT 5、特殊通气模式 ASV 适应性支持通气、 闭环通气模式、自动应用肺保护通气策略、操作简便、贯穿应用于机械通气病人整个治疗过程。可减少医护工作反复劳动，和频繁调节，减少人机对抗。 6、特殊功能 6.1 手动呼吸 6.2 富氧: 在成人儿童为纯氧 6.3 智能吸痰工具：自动识别吸痰操作,自动识别管路连接,吸痰前后自动给纯氧2分钟 6.4 可选配TRC插管阻力补偿 6.5 待机功能：待机时没有持续流速, 防止待机时对病人的意外伤害,避免待机时消耗氧气 6.6 自动漏气补偿和智能触发与切换，漏气补偿量可达85L/分 6.7 管道脱落抑制：避免无创通气过程中的无效干扰报警 6.8 智能同步IntelliSync：保证模式的通气频率 6.9 窒息后备通气 6.10 屏幕锁 6.11 吸气/屏气 6.13 叹气 6.14 内置一体式雾化功能：雾化30分钟或用户自行终止. ;低压氧接入 6.15 截屏：支持全屏打印，支持USB数据导入及导出 6.16 屏幕亮度调节 6.17 配置快速启动设置：可预先设置至少3种病人类型，通气模式及参数 6.18 转运功能：重量轻体积小，可用于重症转运。 6.19 支持低压氧模式，配置有端口及接头，可根据患者病情情况切换氧模式，减少氧气消耗。 6.20 内置后备电池：≥3小时， 9、设置参数 - 频率：1-80次/分 - 潮气量/目标潮气量：20-2000ml - PEEP/CPAP, Plow：0-35cmH2O - 氧气：21-100% - 吸呼比：1:9-4:1 - 吸气时间：0.1-12s - 峰流速：0-210l/min - 流速触发灵敏度：0.1-20l/min - 呼气切换灵敏度：5-80%吸气峰流速可调 - 压力：0-60cmH2O - 压力延迟上升时间：0-2000ms 10、监测参数 - 压力：峰压, 平均压, 最小压, 平台压, PEEP/CPAP, AutoPEEP - 流速：吸气峰流速, 呼气峰流速 - 容量：呼出潮气量, 呼出分钟通气量， 漏气量 - 时间：吸气时间, 呼气时间, I:E, 总呼吸频率, 自主呼吸频率 - 氧气：气道氧浓度 - 肺功能参数：吸气阻力、静态顺应性、PEEP、呼气时间常数、压力时间乘积,、浅快呼吸指数、P0.1。 （7）酷屏：通过动态肺模型,迅速了解病人肺顺应性,阻力和自主呼吸状态,直观,准确; 脱机指示窗组合若干脱机参数,用户可自定义范围值,当病人实际参数符合脱机范围后,呼吸会开始计时,提示使用者脱机时机. 11、报警参数：低分钟通气量、高分钟通气量、低呼吸频率、高呼吸频率、低压力、高压力、低潮气量、高潮气量、窒息时间、O2浓度、特殊报警（氧气浓度, 管道脱落, PEEP测不到, 呼气阻塞, 检查设置, 流速传感器报警, ASV/APV报警, 电源, 电池, 氧气/空气源） 12、电源和供气 - 输入电源：100-125V和200-240V, 50/60Hz - 内置后备电池：≧3小时 |
| 6 | 软、硬件的 配置要求 | 呼吸机主机 1台 氧气管 1根 流速传感器 1套 湿化器 1套 成人呼吸管道 1套 台车 1套 |
| 7 | 其它要求 | 无 |
| 申请人（签名）： 科室负责人（签名）： |  |  |