关于肝胆外科富士能胆道镜EO-270F，维修需求

|  |  |
| --- | --- |
| 产品信息 | 品牌：富士能 类型：胆道镜 型号：EO-270F 编号：NY110A274 |
| 故障内容 | 1、橡皮套破损；  2、插入管破裂；  3、下角度微抽空转，上角度不足；  4、导光束断丝35% ；  5、导光软管破皮；  6、测漏阀口松动 ；  7、无图像。 |
| 故障图片 |  |
| 维修内容 | 更换CCD 1 更换导光束1 更换钳道管1 更换蛇骨组件1 更换导光软管1 更换冷光源电器插销接杆1 更换橡皮套1 |